## Insp. Estac. Hidromèt.2
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
DIRECCION TECNICA AMBIENTAL
GRUPO DE RECURSOS HÍDRICOS
FORMATO MANTENIMIENTO ACELEROGRAFO GURALP-ETNA-CMAC
ESTACION: |  |  |  | CORRIENTE: |  |  |  | CUENCA:
MUNICIPIO: | [5 empty] | DEPTO:
OBSERVADOR: | [6 empty] | CC:
TIPO DE TRABAJO: |  | Instalacion |  |  | Mantenimiento |  |  | Retiro |  |  | S/N
MUNICIPIO: |  |  | DEPTO: |  |  |  | Supervisor:
Fecha de visita Dia |  | Mes | Año |  |  |  | Hora de llegada (UT)
Operación: | [5 empty] | Nivelación
1. Valor de cuentas en componentes (Ver columnaRIC. Debe ser menor a +/- 9000 (Solo para guralp)
| N: | , | E: |  |  | , | Z: |  | , | (Cuentas)
2. Cuantas veces se ha reiniciado el equipo. Fecha y Hora de la última vez (Stream 00): _____ Power Cycles
| AAAA/MM/DD |  | ,/ |  | ,/ |  | y HH/MM/SS |  | ,/ |  | ,/
| Voltajes: | Bateria (Sin carga). Externa: |  |  |  |  | VDC
CLICK DERECHO SOBRE ICONO > Configure ==
4. Versión del Firmware ("Sistem ID" software revisión):
5. GPS activado de modo ciclico a una hora? |  |  | SI |  | NO
6. Control de salida es correcto? ("Output Control") SI |  |  |  |  | No
(Deberán estar asignados los cuatro componentes en "TRIGGERIN" en 200sps)
En que valores se encontró:
7. "Triggering"
| Trigger: Z(0) |  | ;N(1) |  | ;E(2)
8. Pre-Trigger, Post - Treigger y Muestreo (Level)
| Pre-Trigger (seg) |  |  | Post - Treigger (seg): |  |  |  | Muestreo (sps):
TERMINAL WINDOW
9. Reloj (time?) Correcto ? : |  | a)Si | b)No |  |  | (Set-clock)
Se encontro en |  | Dia | Mes |  | Año |  | Hora |  | min |  | seg
Cuando en realidad era Dia |  | Dia | Mes |  | Año |  | Hora |  | min |  | seg
CLICK DERECHO SOBRE ICONO > Terminal == (Solo para guralp)
10. Prueba de la memoria FLASH (SHOW-FLASH)
11. Respaldo de los eventos en disco duro / Otro medio: (Download All-Flash)
Ruta de ubicación de los eventos (File / Setup / Files)
(Cuando descargue los streams verifique que la columna REC este en YES en cada uno de los mismos,
que se identifican porque terminan en G)
12. Número de Triggers registrados (windows – summary window) :
CLICK DERECHO SOBRE ICONO > Terminal ==
13. Borrado de memoria ( ERASEFILE):
== CLICK DERECHO SOBRE ICONO -> Control ==,
14. Forma de transmisión y almacenamiento correctos? (“Data Flow”) SI____, NO____.
Transmisión mode: (Filling) __________ Buffering: (Write-once) ____________.
OBSERVACIONES GENERALES